采购需求

- 采购内容

本项目的核心产品为： 粉尘快速测定仪

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量 | 备注 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘快速测定仪 | 参数配置: 对颗粒物浓度进行连续自动监测，能够提供 TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、气压、风速、风向 等参数进行实时分钟数据监测。 采样方式: ★要求采用泵吸式采样方式； ★流量控制在 24h ±5% 恒定流； 指标参数: 监测指标：TSP、PM10、PM2.5 检测原理：激光散射法 量程范围：0-10mg/m3，分辨率：0.1ug ★粉尘示值误差：±10% ★粉尘示值重复性：±1% ★粉尘零点漂移：±1%FS 气象五参数 温度：测量范围：-45～125℃；测量精度：±0.3℃ 湿度：测量范围：0～100%RH；测量精度：±3%RH 大气压：测量范围：10~1100hPa；测量精度：±1kpa 风速：测量范围：0-45m/s；测量精度：0.3m/s 风向：测量范围：0-359°；测量精度：±1° 性能参数: （1）颗粒物监测仪采用的监测方法应当符合国家有关固定污染源颗粒物排放监测或者环境空气质量中颗粒物监测技术方法要求；执行标准符合JJG846-2015 要求；数据传输通讯协议符合污染物在线监控（监测）系统数据传输标准 HJ212-2017。 ★（2）设备需具备数据本地存储功能。 ★（3）设备具有自动校零功能，保证传感器的数值准确性，以及延长传感器的使用寿命。 ★（4）数据采集控制单元具有数据采集及传输设备，用于监测仪的控制、数据记录及传输等功能。 ★（5）设备需配有触摸液晶显示屏，可现实监测指标参数，设备系统设置等功能 数据采集频率: 数据采集与标识：按 1 分钟频率自动采集，并上传至数据处理系统和监控平台，上传平台数据需与现场测量数据一致。 数据存储: ★所采集的监测数据，应能自动生成并储存为通用数据文件。系统所有数据（包括分钟数据、小时均值和日均值等）存储时间不少于三年，设备本地数据存储不少于1年。 产品资质: 设备需取得： ★具备检测机构出具的计量器具型式评价报告（响应性文件中提供加盖制造商公章的扫描件或复印件）。 ★需具有第三方检测机构出具的检测报告，检测报告上面具有CMA标识（响应性文件中提供加盖制造商公章的扫描件或复印件）。 | 3 | 核心产品 | 工业 |
| 2 | 多参数气体检测仪 | 监测常规六参数：PM2.5，PM10，SO2，NO2，CO，O3，气象五参数：温度、湿度、气压、风速、风向； - ★具有云端自动校准功能； - ★气体传感器具有交叉干扰补偿功能，提供证明材料； - 采用泵吸式采样技术，可及时反映空气质量变化； - 具有本地数据读取、设备系统设置及数据校准； - 采样周期：1min-1h可设； - 通讯方式：2G/3G/4G/有线网络； - 定位：GPS或北斗； - 储存环境温度要求：-30℃~50℃； - 储存环境湿度要求：＜90%RH； - 工作环境温度要求：-30℃~60℃； - 工作环境湿度要求：0~95%RH； - 设备集成度高、超低功耗设计； - 热插拔式SD卡，随时更新替换升级程序，支持本地查看数据； - 适用于各种气象条件，保证空气流通无死角，内外无温差； - ★具有远程校准功能（通过远程终端实现自动校准）、断网数据保存续传功能，具备检测报告； - 设备数据传输遵循《HJ/T212-2017污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》； 主要监测参数技术指标要求： - 颗粒物传感器 检测方法：光散射法； 粒径通道：PM2.5、PM10 检测范围：0-1000ug/m3 平行性：≤10% 分辨率：0.1ug - 气体传感器 NO2 检测方法：电化学法 测量范围：0-500 nmol/mol 示值误差：±10%FS 重复性≤1% 稳定性：±10% 分辨率：1ppb CO 检测方法：电化学法 测量范围：0-10umol/mol 示值误差：±10%FS 重复性≤1% 稳定性：±10% 分辨率：10ppb SO2 检测方法：电化学法 测量范围：0-500 nmol/mol 示值误差：±10%FS 重复性≤1% 稳定性：±10% 分辨率：1ppb O3 检测方法：电化学法 测量范围：0-500 nmol/mol 示值误差：±10%FS 重复性≤1% 稳定性：±10% 分辨率：1ppb - 气象五参数 温度： 量程：-40～120℃； 分辨率：0.1℃；准确度：±0.3℃； 湿度： 量程：0～100%RH； 分辨率：0.1%RH；准确度：±2%RH； 大气压： 范围：0~130kPa 精度：±1hPa 灵敏度：0.12hPa 风速： 量程：0~45m/s；分辨率：0.1m/s； 准确度：±0.3m/s；启动风速：≤0.5m/s； 风向： 量程：0-360o；分辨率：1o； 准确度：±3o；启动风速：≤0.5m/s； | 3 | / | 工业 |
| 3 | 手持式光离子化检测仪（PID） | 量 程:1ppm-20ppm 分 辨 率:5ppb 检测气体:广谱性检测，大于100种VOC气体 检测原理:PID光离子 防爆等级:Ex ia IIC T4 Ga 防护等级:≥IP65 稳定时间:≤15S 采样方式:内置泵吸式，流量250-550ml/min 精 度:≤±3% 响应时间:（T90）<5S 传 感 器:PID，10.6eV 智能传感器 传 感 器:10.6eV紫外灯的光离子化检测器（PID） 电 池:3.7V，大于2000mAh 锂电 充电时间:≤8h 电池工作时间: 满电状态可连续工作超过8h 显 示 屏:≥2英寸TFT屏 测量精度（异丁烯）:标定点的±3% 标 定:两点式零点/扩展标定（支持多点标定，最多四点） 进气探头:柔韧的150mm万向采样探杆 直接读出:实时值、环境湿度、环境温度 应用环境:安全区，防爆区 EMI/RFI：强力抗电磁/射频干扰；符合 EMC R&TTE (射频模块)标准 浓度报警设置：高/低报警限值 报 警： 90dB@10cm 的蜂鸣器以及 LED 红灯闪动提示气体超标 时 钟： 对所采集数据信息自动作日期和时间标记 数据采集：600,000点的数据容量，带时间日期标记、报警状态的实际浓度值、用户及现场ID 使用温度：-20º C to 40º C (-4º to 102º F) 外 壳：采用包胶处理，防水、防尘、防滑、防静电、耐脏、耐冲击 | 3 | / | 工业 |
| 4 | 红外热成像仪 | 基本参数: - 热成像：分辨率：≥384×288；焦距：35mm；视场角：7.53° × 5.65° - 可见光：分辨率：1920 × 1080； - 最远探测距离（以1.8米*0.5米为准）：>1000m - 图像模式：白热模式，黑热模式，红热模式，融合模式，可见光模式，双光融合模式 - 供电方式：可拆卸电池 - 滚轮按键：支持 - 工作温度：-30℃-55℃ 防护等级：≥IP65 特殊性能: - ★噪声等效温差（NETD）检验≤25mk - ★电池可更换 - ★支持Wi-FI接入功能，支持热点模式和WIFI模式 - ★外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP67等级要求 - 具有滚轮按键，支持通过滚轮和按键控制数字变倍和菜单选择 - ★支持手机APP平台接入配置 ★设备的红热模式、可见光模式和双光融合模式具有电子变倍功能，电子变倍可设置为1倍、2倍、4倍、8倍 | 1 | / | 工业 |
| 5 | 微风测速仪 | - 风速测量范围:0∽30m/s - 风速测量误差:≤±1% - 风量测量范围 :0—999900m3/min - 风速单位选择:m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph - 最大、最小值测量:有 - 风温测量:0—45°C - 温度误差:≤±1% - °C/°F单位转换:有 - 背光灯/低电显示:有 - 自动关机:10分钟后无任何按键操作则自动关机 - 模拟量显示：有 - 分辨率：0.01m/s - 数据通讯：USB电脑连接 - 数据存储：500笔 | 1 | / | 工业 |
| 6 | 执法记录仪 | - 拍照像素：≥4000万 - 摄像像素：≥4000万 - 分辨率：≥1280P - 屏幕尺寸：≥2.0英寸 - 录像格式：AVI - 照片格式：JPEG - 红外夜视：支持10米及以上 - 红外灯：支持 - 白光灯：支持 - 录像分段：1-30分钟可设置 - 循环录像：支持 - 储存：最大支持256G - 录像时间：24小时 - 红蓝爆闪灯：支持 - 快充：支持 - 电池容量：≥3000mAH - 拍摄角度：≥170度 | 5 | / | 工业 |
| 7 | 户外电源 | (1)外壳材质：塑料 (2)电池容量：500-999WH (3)功率：≥500W (4)电池类型：锂离子电池 (5)充电方式：太阳能；AC交流充电(市电)；车充充电 (6)USB接口数：≥3个 (7)电量数字显示：≥2个支持电量数字显示 | 2 | / | 工业 |
| 8 | 强光手电筒 | - 类型：工业手电筒，加长型 - 材质：铝合金 - 光源类型：LED - 光源功率：≥20W - 射程：≥350米 - 操作档位：≥5档 - 电量提醒：支持 - 续航时间：≥4小时 - 生活防水：≥支持IP4 - 电池容量：≥8000mAH - 充电口：支持Type-C接口 | 20 | / | 工业 |

二、商务要求

1.合同履行期限：20日历天。

2.供货安装地点：武陟县区域内。

3.质量标准：合格。

4.质量保修期：一年。

5.付款方式：合同签定后付60%的成交金额，货到验收合格后支付至成交金额的95%，6个月后无息形式付清。

三.其他要求

1.售后服务：中标人提供设备保修电话服务；可以提供应急维修调配服务，在接到正式通知后2个小时内响应，24小时内到达现场进行检修。

2.商品包装要求：

2.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

2.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。