武陟县疾病预防控制中心P2实验室建设项目设备购置采购项目

招 标 文 件

项目编号：武政招标采购[2020]087号

交易编号：武交采GKZB2020-031号

采   购   人：武陟县疾病预防控制中心

采购代理机构：河南省光大建设管理有限公司

目     录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、 总则	10

二、 招标文件	12

三、 投标文件的编制	13

四、 投标文件的递交、修改和撤回	14

五、 开标与评标	15

六、 中标和合同	19

第三章 拟签订的合同文本	22

第四章 采购需求	29

第五章 投标文件资格证明文件格式	52

第六章 投标文件商务、技术证明文件格式	62

第七章 评标方法和评标标准	81

特别提醒

1.为全力做好疫情防控工作，投标人只有法定代表人或其委托代理人可以参加交易活动。

2.根据《河南省“健康码”使用管理办法》要求，进入武陟县公共资源交易中心，参加交易活动的人员，均须出示支付宝“河南健康码”（健康码需为绿色状态）及身份证登记进场。

请所有人员进场前自觉做好个人防护，正确佩戴口罩，主动保持一米以上距离间隔，配合做好扫码验证、体温检测、身份登记等防控工作，并按照工作人员引导有序进场。

- 招标公告

武陟县疾病预防控制中心P2实验室建设项目设备购置采购项目招标公告

项目概况

武陟县疾病预防控制中心P2实验室建设项目设备购置招标项目的潜在投标人应登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于2020年11月5日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：武政招标采购[2020]087号

交易编号：武交采GKZB2020-031号

项目名称：武陟县疾病预防控制中心P2实验室建设项目设备购置采购项目

预算金额：320万元

最高限价：无

采购需求：武陟县疾病预防控制中心P2实验室建设项目设备购置及安装(详见《河南省政府采购网》本公告附件)

合同履行期限：签订合同后25日历天。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购电脑、打印机产品提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

- 本项目的特定资格要求：

3.1供应商是生产商的须提供相关有效的《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》；供应商是经销商的需具有有效的《医疗器械经营许可证》，进口产品出具制造商或者其指定总代授权委托书。（不属于医疗器械的投标产品，不需要提供）；

3.2投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录；

3.3经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的信用报告，信用等级达到A级及以上，并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料；

3.4提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自招标公告发布之日起至开标时间前一天止）；

3.5不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单；

- 获取招标文件：

- 时间：2020年10月 15日至2020年10 月 22 日（北京时间）；

- 地点：登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统；

- 方式：采用网上获取招标文件；

特别提醒：获取招标文件前请到焦作市公共资源交易中心官网首页-下载中心-下载《焦作市电子招投标系统操作手册》，按要求进行网上下载招标文件。

- 售价:300元/份。开标现场支付，售后不退。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2020年11月5日9点00分00秒（北京时间）

2.地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标三厅（武陟县河朔大道中段产业集聚区东门）。

- 公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：无

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：武陟县疾病预防控制中心

地址：焦作市武陟县黄河大道050号

联系方式：13782702999

2.采购代理机构信息

名称：河南省光大建设管理有限公司

地址：焦作市示范区正大国贸中心6号楼22层

联系方式：0391-7289803

3.项目联系方式

项目联系人：王自力      电　话：13782702999

时间：2020年 10 月 15 日

- 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对招标文件的具体补充和修改，如与招标文件其他部分内容有差异，应以本表为准。

| 项号 | 内 容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购人 |  | 武陟县疾病预防控制中心 |
|  | 采购代理机构 |  | 河南省光大建设管理有限公司 |
|  | 项目名称 |  | 武陟县疾病预防控制中心P2实验室建设项目设备购置采购项目 |
|  | 资金来源 |  | 财政资金 |
|  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
|  | 报价范围 |  | 投标总价中须包括提供达到招标文件要求的所有货物、服务的相关费用 |
|  | 投标有效期 |  | 60日历天 |
|  | 现场考察 |  | 不组织，各投标人自行考察 □组织，考察时间： 考察集中地点： |
|  | 投标保证金 |  | 1.投标保证金：64000元（暂不缴纳） 2.投标人有下列情形之一的，采购人将追索投标保证金人民币64000元，并予以没收，投标人应作出相应承诺（承诺书格式见投标文件商务技术证明文件中）： （1）投标人在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 3.投标人违反上述规定且拒不支付投标保证金的，采购人可向武陟县人民法院起诉追索投标保证金。 |
|  | 投标文件的份数 |  | 投标文件资格证明文件：（正本1 份，副本5份） 投标文件商务、技术证明文件：（正本1 份，副本5份） 电子版一份（投标文件电子文档应为PDF格式或WORD格式文件，并应是包括投标文件正本所有内容的清晰扫描件，用U盘存储，评审时以纸质版为准），电子版密封在一个密封袋内，此密封袋单独密封。 |
|  | 装订要求 |  | 投标文件资格证明文件和投标文件商务、技术证明文件正、副本分别胶装，装订应牢固、不易拆散，不接受任何形式活页装订，未按要求装订的按无效投标处理。 |
|  | 投标文件的密封 |  | 投标文件资格证明文件正本和所有副本密封在密封袋（箱）中，并在封套的封口处加盖投标人公章。 投标文件商务、技术证明文件正本和所有副本密封在密封袋（箱）中，并在封套的封口处加盖投标人公章。 投标文件由资格证明文件和商务、技术证明文件两部分组成。 注：未按上述要求密封的，采购人有权拒收投标人的投标文件。 |
|  | 包装袋的标记 |  | 投标文件资格证明文件包装袋的标记： 采购人名称： 投标人名称： 项目投标文件资格证明文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标文件商务、技术证明文件包装袋的标记： 采购人名称： 投标人名称： 项目投标文件商务、技术证明文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 注：未按上述要求（打印）标记的，采购人有权拒收投标人的投标文件。 |
|  | 评标委员会 |  | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：3名。 |
|  | 签订合同 |  | 中标人在《中标通知书》发出后 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。 |
|  | 本项目是否专门面向中小企业采购：否 |  |  |
|  | 本项目采购的所有产品是否允许进口产品投标：是（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。） |  |  |
|  | 招标文件要求提交证明材料（除法定代表人身份证或其委托代理人身份证、授权委托书外）的原件，装入密封袋（箱）内，并加以密封，且列出核查清单（见附件1），核查清单应附在原件密封袋（箱）表面上。递交投标文件的同时将原件交予现场工作人员，评标结束后退还给各投标人。 |  |  |
|  | 此招标文件解释权归采购人或其委托的代理机构，未尽事宜按国家相关法律法规执行。 - 在评标过程中，评标委员会成员存在争议时，可以以少数服从多数的原则解决争议； - 在评标过程中，采购人或其委托的代理机构认为评标委员会对招标文件存在误解时，可对招标文件做出解释，并承担相应责任，评标委员会应当依据该解释评标；评标委员会对采购人或其委托的代理机构的解释不承担责任，认为有必要的，可将该解释情况写入评标报告。 |  |  |
|  | 采购代理机构代理服务费 | 本项目收取代理服务费： - 采购代理机构代理服务费用收取标准：见《采购代理机构代理费用的收取标准》。 - 支付方式：现金。 - 采购代理机构代理服务费由中标人支付。 |  |

采购代理机构代理费用的收取标准

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9万元

附件一

核查清单（格式）

| 序号 | 名称 | 原件份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

法定代表人或其委托代理人联系电话：
                            日期：

注：

    - 凡招标文件中要求提供原件（除法定代表人身份证或其委托代理人身份证、授权委托书外）的材料均应列入该清单，本清单只列提供原件的材料。

    - 投标人在提交投标文件时，不得将本清单密封到投标文件中。

    - 本表仅为格式示例，不具约束性，投标人可以根据需要对此表进行填充扩展。

      - 总则

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件第一章“招标公告”中所述的项目。

  - 定义

  - “采购人” 见投标人须知前附表。

  - “采购代理机构” 见投标人须知前附表。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

  - “中标人”是指依据本招标文件规定经评审被最终授予合同的投标人。

  - “质量保证期”在此期限内因设备质量问题均由投标人免费维修或更换，采购人不因此承担任何费用。

  - “设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

  - “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照或登记证书等凭证上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照或登记证书等凭证上注明的负责人或经营者。

  - “重大违法行为”系指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

  - “原公告发布媒体”是指《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。

  - 通知：因焦作市公共资源交易中心会员系统在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等，因投标人未及时查看而造成的后果自负 ，采购人、采购代理机构不因此承担任何责任。

对与本项目有关的通知（包括澄清、修改、补充等），采购代理机构将在原公告发布媒体上以书面形式向投标人发出，各投标人应当时刻关注原公告发布媒体所发出关于本项目的相关通知。

  - 本项目招标文件中要求“加盖生产厂家公章”或“制造商”等是指不同投标人参加同一合同项下投标的，提供同一生产厂家同一资料的，如其中有一家投标人提供加盖生产厂家公章资料，其余投标人提供资料未加盖生产厂家公章，均予以认可，如出现内容不一致的以加盖生产厂家公章的为准；不同投标人提供同一生产厂家同一资料均未加盖生产厂家公章的，均不予认可。

  - 合格的投标人

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 符合本招标文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

  - 投标人应遵守国家法律、法规和有关政府采购招标的规定。

  - 已按招标公告要求获取招标文件的。

  - 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《企业信息公示暂行条例》的要求，根据投标文件提交截止时间当日查询“信用中国”、“中国政府采购网”、“国家市场监督管理总局”网站的信息，采购人或者代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人（以“信用中国”网站为准）、重大税收违法案件当事人名单（以“信用中国”网站为准）、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“中国政府采购网”为准）、经营异常名录（以“国家市场监督管理总局”网站为准）或者严重违法失信企业名单（以“国家市场监督管理总局”网站为准）的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；查询渠道：“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家市场监督管理总局”网站。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

查询截止时间：投标文件提交截止时间当日。采购人、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档备查；投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构、采购人均无义务和责任承担这些费用；

      - 招标文件

  - 招标文件的组成

  - 招标文件是用以阐明采购内容及其他要求、招标程序和合同格式等内容的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 拟签订合同文本

第四章 采购需求

第五章 投标文件资格证明文件格式

第六章 投标文件商务、技术证明文件格式

第七章 评标办法和评标标准

根据本招标文件所作的澄清、修改或更正，构成招标文件的组成部分。

  - 投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题，应立即登陆《焦作市公共资源交易中心网》进入会员系统提出并及时联系采购代理机构解决。如果因投标人未按上述要求提出而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。

  - 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

  - 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

  - 招标文件的澄清和修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的约束力

投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

      - 投标文件的编制

  - 要求

  - 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件。

  - 投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

  - 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

  - 投标人与采购人、采购代理机构的任何口头协议均不影响招标文件、投标文件的任何条款和内容。

  - 投标文件的语言

投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

  - 计量单位

  - 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 本招标文件所表述的时间均为北京时间(以武陟县公共资源交易中心开标区电子表为准)。

  - 投标文件的组成

  - 投标文件由“第五章投标文件资格证明文件格式”和“第六章投标文件商务、技术证明文件格式”两部分内容及本招标文件要求提供的相关资料组成。

  - 投标人必须对完整的项目（包）进行投标，拆分投标将视为漏项或非实质性响应招标要求，按无效投标处理。

  - 投标文件格式

投标人必须按照招标文件提供的“第五章投标文件资格证明文件格式”和“第六章投标文件商务、技术证明文件格式”完整的填写和编制投标文件，未提供格式的可自行拟定。

  - 投标报价

  - 报价范围：见投标人须知前附表。

  - 报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价，本项目不接受任何有选择性的报价。

  - 投标货币

本项目所有报价均使用人民币填报，采购人不接受任何非人民币币种的投标报价。

  - 投标保证金：详见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

  - 投标有效期见投标人须知前附表，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于本招标文件中载明的投标有效期。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

  - 投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和相关法律法规规定的责任。

  - 投标文件的密封、签字、盖章及装订

  - 投标文件份数：见投标人须知前附表；

  - 投标文件的密封：见投标人须知前附表；

  - 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录必须编序。

  - 投标文件格式中凡是要求签字或加盖公章处均须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章。未按要求签字、加盖公章的投标文件为无效文件。本招标文件所表述（指定）的公章是指法人（投标人）行政公章，不包括专用章。

  - 投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由投标人法定代表人签字证明并加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。

  - 投标人提交的资料应证明其满足招标文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的详细描述。

  - 投标文件的装订：见投标人须知前附表。

  - 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

      - 投标文件的递交、修改和撤回

  - 投标文件的递交

  - 投标人应在招标公告中规定的投标截止时间前，将投标文件递交采购代理机构，递交（接收）地点为招标公告中规定的地点。

  - 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

  - 若采购代理机构推迟了投标截止时间，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

  - 采购代理机构接收的所有投标文件，均不予退还。

  - 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

  - 投标文件的补充、修改文件应按照本招标文件有关规定进行密封、签字，并注明“修改投标文件”字样。补充、修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标文件接收地点；

  - 投标人在投标截止时间后不得补充、修改或撤回投标文件。投标人在投标截止时间后补充、修改投标文件的，其投标将被拒绝。

      - 开标与评标

  - 开标

  - 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点组织开标；

  - 投标人应派代表参加开标会议。

    - 法定代表人参加开标会议的，需携带法定代表人身份证原件,人证相符，准予办理签到手续；

    - 委托代理人参加开标会议的，需携带委托代理人身份证原件、授权委托书，人证相符，准予办理签到手续。

  - 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。主持人宣布开标程序和注意事项；

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布开标一览表的内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。投标人未当场提出的，视同认可开标结果。

  - 开标结束后，投标人代表应在指定地点等待采购代理机构的安排，不得擅自离开，否则，因此产生的一切不利影响均由投标人自行承担；

  - 投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

  - 在招标文件规定的投标截止时间之后递交投标文件的；

  - 投标文件未按招标文件规定密封的；

  - 未购买招标文件参加投标的；

  - 一个投标人不止递交一套同一合同项下的投标文件的。

  - 资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

  - 资格性审查。采购人或者采购代理机构审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、有效，不具备招标文件中规定的资格要求的投标人投标无效。

  - 资格性审查的内容包括：

招标文件“第五章投标文件资格证明文件”中规定的投标人资格条件。

  - 评标委员会的组成：见投标人须知前附表。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 对投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查的内容包括：

- 报价超过招标文件中规定的项目预算金额或者最高限价的；

- 投标文件未按招标文件要求签字、盖章的；

- 投标文件格式不符合招标文件中投标文件格式要求的；

- 不响应招标文件商务要求的；

- 不响应招标文件技术指标要求的；

- 投标文件中出现有选择性报价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标人存在以上情况之一的，投标无效。

  - 对资格性审查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，检查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

  - 实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

  - 重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 投标文件的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标；

  - 评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释；

  - 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

  - 比较与评价

  - 评标方法和标准：见本文件第七章；

  - 评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。向采购人提出书面评标报告，并按得分高低排序向采购人推荐3名为中标候选人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，或评标委员会根据采购人委托直接确定中标人。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

  - 保密及其他注意事项

  - 评标委员会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人；

  - 在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动；

  - 为保证中标结果的公正性，开标之后直至授予中标人合同时，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外；

  - 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；

  - 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

  - 废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

      - 中标和合同

  - 中标通知

  - 中标结果将在“原招标公告发布媒体”上公告；

  - 在公告中标结果的同时，采购人应当向中标人发出中标通知书；

  - 中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同；

  - 履约担保（如有）：中标人应按招标文件的规定在签订合同前向采购人交纳履约担保。过期不交的将取消其中标资格，另行确定中标人。

  - 签订合同及合同的执行

  - 采购人、中标人在中标通知书发布之日起30日内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；

  - 招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力；

  - 中标人应在采购合同签订之日起七个工作日内将合同报武陟县公共资源交易中心、武陟县政府采购管理办公室备案；

  - 合同双方如违约，将按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

  - 质疑

供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

  - 潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内提出。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

  - 质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“政府采购供应商质疑函范本”，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理, 质疑文件及相关证明材料一式二份，采购人、采购代理机构各执一份。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

  - 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

  - 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

  - 质疑联系事项：

- 供应商应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；

- 采购人：武陟县疾病预防控制中心

联系人：王自力            联系电话： 13782702999

联系地址：焦作市武陟县黄河大道050号

- 采购代理机构：河南省光大建设管理有限公司

联系人： 秦伟红

联系电话：0391-7289803

联系地址：焦作市示范区正大国贸中心6号楼22层

- 拟签订的合同文本

（仅供参考）

项目

合

同

书

采购项目编号：

甲方(采购人)：                   住所地：

乙方（中标人）：                 住所地：

合同签订地点：

签订日期：    年   月   日

注释：本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的招标结果（项目名称：　　　　　　　，项目编号：　　　　　　　）签订本合同。

第一条：合同标的   乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物（或服务项目的服务范围与内容），包括产品主机、随机备品备件及专用工具等：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 数 量 单 位 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）人民币（¥：） |  |  |  |  |  |  |  |

第二条：合同总价款    本合同项下货物（服务）的总价款为人民币（大写）：（￥：　　　　　）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：组成本合同的有关文件　　本采购项目的招标文件及补充文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条  权利保证　　乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、交货（服务）地点：

2、合同履行期限：　　天，从　     　计算。

3、乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、摄像机、切换台、矩阵等主要设备的厂家销售证明、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在到货后的　　　　日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的　　　　日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

第八条  伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试及启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、 货物中若包含“机控”产品则由乙方提供至少年的整机保修和系统维护；若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于年（请分别列出：）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、 免费保修期：　　　　　　　　　，保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、 货物故障报修的响应时间为：　　　　　小时。

3.5、若货物故障在检修小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6、 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条   履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按合同额5%的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条   货款支付

1、付款方式（方式）：。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、合同项下的采购资金系财政拨款，则出具经甲方盖章确认的发票复印件、经甲方签署的验收单、合同副本等材料，按付款方式约定申请拨付款项。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收货物（服务）、拒付货物（服务）款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方不能按约定交付货物（服务），或交付的货物（服务）质量、品种、型号、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，并扣除其履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付　　　　滞纳金。如乙方逾期交货达　　　　天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并扣除乙方质量保证金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金　　　　　元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经政府采购监督管理办公室审核备案后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 　不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

第十四条  争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

2、本合同一式六份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效，具有同等法律效力。

甲    方：                 　乙    方：

单位地址：                   单位地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电    话：                   电    话：

开户银行：                   开户银行：

账    号：                   账    号：

- 采购需求

      - 相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：签订合同后25日历天。

    - 供货安装地点：武陟县疾控中心院内。

    - 质量标准： 符合国家相关质量标准

    - 质量保证期：质保期不低于一年，国家或行业标准规定超过一年的执行国家或行业标准规定。

    - 履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的5　%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

    - 付款方式：合同签订后货物送达甲方指定地点后付至合同价款50%，安装并调试完毕通过验收后（15个工作日）付至合同价款90%，质保期满后无质量问题无息付清余款。

      - 其他要求：

1.投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2.投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3.本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”（承诺函附投标文件商务技术证明文件中，格式自拟，否则为无效投标）。

5、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉(须提供承诺函，承诺函附投标文件商务技术证明文件中，格式自拟，否则为无效投标)。

6、验收标准

6.1本项目完成后，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项货物的质量、安全标准的履约情况进行确认。验收不合格的采购人有权拒收其所有产品，一切后果由供应商自行承担，验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

6.2按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

6.3按照国家及行业相关标准验收。

6.4实验室整体具体方案投标人可勘察现场自行设计，实验室安装完成后需要经河南省相关部门验收并通过认证。

7、培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

8.商品包装要求：

1）适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

2）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

      - 采购内容及技术要求

本项目的核心产品为：  荧光定量PCR仪  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 功能 | 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂制备区 | 1 | 洁净工作台 | 1台 | 1、洁净等级：ISO 5级（ISO Class 5），100级（等于或不低于美联邦209E）Class 100（Fed 209E） 2、平均风速：≥0.3m/s（三档可调） 3、噪声：≤62Db(A) 4、照度：≥300Lx 5、输出功率：500W，重量170KG 6、工作区尺寸：1360×690×520 mm 7、装置外形尺寸：1500×730×1600mm 8、LED荧光灯/紫外灯规格及数量：7W×2/8W×2 9、过滤效率：对于0.3μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.995%，确保达到洁净度ISO5级(100级) 10、可任意设置紫外灯预约开启时间和关闭时间，照明和杀菌系统安全互锁 |
|  | 2 | 涡旋振荡器 | 2台 | 1. 技术指标要求 1.1 工作条件 1.1.1 使用环境温度：5℃～45℃ 1.1.2 相对湿度：≤70% 1.1.3 使用电源：AC100-240V 1.5A 1.2 仪器用途 多管涡旋混合仪，一次最多同时处理50个样品，可选配多种配件，满足不同规格试管旋涡混合的需求。 1.3 配置清单 1.3.1 多管涡旋混合仪主机，1台； 1.3.2 自选海绵试管架，1个； 1.3.3 电源线，1根； 1.4 技术参数 1.4.1 周转直径：3.6mm 1.4.2 调速范围：500-2500rpm 1.4.3 调速精度： 10rpm 1.4.4 定时范围：1min-99h59min 1.4.5 最大承重：4.5kg 1.4.6 顶部面板尺寸(L×W)：310×180mm 1.4.7 功率：60W 1.4.8 两种工作模式：持续工作或点动式 1.4.9 标配12mm泡沫试管架、托盘垫 1.4.10 微处理器精确控制混合的时间和速度 1.4.11 外形尺寸：426×250×480mm 2. 售后服务要求 2.1 安装调试：中标人安排有经验的技术人员负责现场免费安装及调试，并按提供的技术指标及招标文件要求逐项测试设备。 2.2 技术培训：现场培训及免费公司培训。 2.3 售后服务： 2.3.1 本仪器自交货之日起1个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障，生产商负责包换。 2.3.2 本仪器自交货之日起12个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障提供免费保修。保修期外修理，适当收取成本费，终身维修。 2.3.3 中标人技术人员负责货物的安装、调试、技术培训并提供详细的技术文件：设备出现故障时，在两小时内响应。 |
|  | 3 | 可移动紫外消毒车 | 8辆 | 1、安全分类：I类B型普通设备 2、灯管材质：石英;功率：30W，每台配2只灯管总功率：60W 3、紫外线波长：253.7nm 4、辐射照度≥107µw/cm²(单支灯管) 5、灯管寿命≥1000小时 6、静态使用体积：≥50m³ 7、箱体材质：1.2mm厚钢板底座：碳钢喷塑等 8、绿色双开关，每个开关控制一支灯管。 9、灯臂长度：920mm,采用双灯管结构绿色双开关，单独使用 10、灯臂调节角度0°--180°，可360度全方位消毒，无消毒死角 11、箱体展开高度2米，灯臂可垂放，折叠放入箱体，保护灯管 12、定时范围：0—120分钟 13、输入功率：≥180VA电源：220V±10PHz±1Hz 14、底座配有万向轮，可自由移动 15、设备用途：用于特定范围消毒 |
|  | 4 | 医用冰箱 | 2台 | 1.有效容积：总有效容积≥280L。冷藏室容积≥185L，且冷冻室容积≥97L。 2.外部尺寸：产品高度≥1810MM 3.温度控制：微电脑控制，LED显示。冷藏室2～8℃可调；冷冻室-20～-30℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度； 4.安全系统：可实现高低温报警、传感器故障报警 5.内风机：采用品牌内风机，保证箱内温度均匀性； 6.均匀性：冷藏室±3℃，冷藏室设有内风机，保证温度均匀性； 7.安全设计：两个门体分别带锁扣,每个锁扣均可加双挂锁，满足安全要求； 8.宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用； |
|  | 5 | 生物安全型高压灭菌器 | 2台 | 一.性能指标 1. 灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件），中标后，厂家免费办理特种设使用登记证。 2.容量:≥85升,立式结构,底部带脚轮 ；腔体直径≥40CM 3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢；加热功率≥4600W 4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖），节省实验室空间 5．时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟 6.温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃；设计压力：≥0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa 7.缺水双重保护: 配备温度式和离子浓度式两种水位传感器,杜绝误判, 防止干烧 8.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序 9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。 10.具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌 11.排汽排水生物安全:优选孔径为0.2μm的原装进口疏水型PTFE过滤器，确保排汽时将气溶胶、微生物、病毒等都拦截在灭菌腔内，确保冷凝水等在灭菌完成之前不外排。 12. 在线灭菌功能：系统在装载物灭菌时对过滤器进行同步灭菌，并实时监测过滤器灭菌温度及使用情况，确保过滤器灭菌的有效性，杜绝二次感染。 13.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用 14.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度 15. F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据 16.温度和压力曲线：选购打印校验套装，温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式 17.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 18.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头 19.具有六种灭菌模式:固体模式、液体保温模式、液体模式、琼脂模式、废弃物模式、自定义模式。包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式 20.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套，使用说明书（ZWKYP） 21.安全装置： 八柱均分连锁装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁，缺水双重保护（干烧保护+水位传感器报警），过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护、过流与短路保护，防烫保护 22.鉴于高压灭菌器是特种压力设备,生产由国家严格管控，生产厂家具有医疗器械生产许可证，压力容器具有CE-PED认证；产品具有经过国家权威机构检测通过的检测报告（投标文件商务、技术证明文件提供复印件） 23.配置清单 |
| 标本制备区 | 6 | 生物安全柜 | 2台 | 1.Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环； 2.工作区宽度大于1500mm，适合双人操作； 3.前窗10度倾角设计，方便操作； 4.所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围 5.玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互； 6.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢； 7.主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级。 8.负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机，过滤器影响产品正常运行 9.人员保护：碘化钾法测试； 10.产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU； 11.交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU； 12.前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护； 13.用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示； 14.有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示； |
|  | 7 | 微型低速离心机 | 4台 | 1. 外形精巧，色彩绚丽，流线型设计，体积小 2. 静音技术，低噪音运行 3. 采用微型直流电机和碳纤维转头 4. 相对离心力：2,000g 5. 转速：6,000rpm 6. 样品处理量： 6x1.5ml/2.0ml或2x8x0.2ml |
|  | 8 | 单道可调量程移液器（进口产品） | 5把 | 0.5-10ul 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 感受重量和移液用力的差异： 超轻机械移液器设计符合 PhysioCare Concept 的严格标准，可减少手部和臂部的用力。 弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL 的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 Research plus 的吸头脱卸用力小 (3.6 N) 对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节您的移液器。 无需校准即可恢复出厂设置 可根据您的要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 |
|  | 9 | 单道可调量程移液器 （进口产品） | 5把 | 2-20ul 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 感受重量和移液用力的差异： 超轻机械移液器设计符合 PhysioCare Concept 的严格标准，可减少手部和臂部的用力。 弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL 的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 Research plus 的吸头脱卸用力小 (3.6 N) 对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节您的移液器。 无需校准即可恢复出厂设置 可根据您的要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 |
|  | 10 | 单道可调量程移液器 （进口产品） | 5把 | 20-200ul 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 感受重量和移液用力的差异： 超轻机械移液器设计符合PhysioCare Concept 的严格标准，可减少手部和臂部的用力。 弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL 的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 Research plus 的吸头脱卸用力小 (3.6 N) 对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节您的移液器。 无需校准即可恢复出厂设置 可根据您的要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 |
|  | 11 | 单道可调量程移液器（进口产品） | 5把 | 100-1000ul 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 感受重量和移液用力的差异： 超轻机械移液器设计符合PhysioCare Concept 的严格标准，可减少手部和臂部的用力。 弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL 的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 Research plus 的吸头脱卸用力小 (3.6 N) 对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节您的移液器。 无需校准即可恢复出厂设置 可根据您的要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 |
|  | 12 | 全自动核酸提取仪 | 1台 | 一、可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸； 二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； 三、技术要求 1、处理能力：一次性完成32个样本的提取； 2、提取速度：20分钟内可提取32个样本； 3、工作方式：独立运行，内建10组模式程序,可存储>500组程序； 4、处理体积：30-1000μl； 5、加热温度：室温～100℃； 6、工作方式：磁珠法提取； 7、振荡混合：多模式多档可调； 8、操作界面：全中文7寸液晶触控屏； 9、程序管理：新建、编辑、删除，模式程序，单机在线自由灵活编辑提取程序，无需再外接电脑； 10、污染防控： 10.1、实验舱内置紫外灯； 10.2、具备防止核酸气溶胶污染风路设计； 11、仪器扩展接口：USB； 12、网络通讯：可扩展以太网通讯； 13、具有断电保护功能； 四、商务要求： 1、仪器及配套试剂均具有中国医疗器械注册证及专利证书（投标文件商务、技术证明文件提供复印件） 2、厂家通ISO13485医疗器械质量管理体系认证（投标文件商务、技术证明文件提供复印件） 3、为了应对疫情周期内不同时间内需处理不同类型样本及不同检测量，需投标商能提供不少于以下规格：预封装:20T/盒、40T/盒、64T/盒；单条预封装：20T/盒； 4、设备质保不少于24个月； |
|  | 13 | 全自动核酸提取仪 | 1台 | 一、技术要求 1、处理能力：一次性完成1-96个样本的提取，最多一次性完成96个样本的提取； 2、提取速度：提取96个样本≤20min； 3、操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作； 4、混合方式：样本与试剂旋转式混合；独立的旋转搅拌系统，混合速度≤2000rpm，混合效率高。（投标文件商务、技术证明文件提供专利证书复印件） 5、运行噪音：运行最大噪音≤70分贝； 6、程序管理：仪器内置5组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； 7、温控范围：室温≥~120℃ 8、二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预； 9、污染防控： 9.1、实验舱内置紫外灯，可灵活设置消毒时间，默认60min 9.2、具备防止核酸气溶胶污染风路设计，独立风路，负压设计 9.3、独立负压HEPA高效过滤模块，配备有生物过滤棉过滤气溶胶 10、数据接口：USB； 11、磁珠回收率：≥95% 12、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱，无需人工拉动； 13、设备资质：具有医疗器械注册证 14、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，其中病毒、全血、细菌提取试剂盒具备独立的医疗器械注册证； 15、配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材； 二、商务要求： 1、仪器及配套试剂均具有中国医疗器械注册证及专利证书（投标文件商务、技术证明文件提供复印件） 2、ISO13485医疗器械质量管理体系认证（投标文件商务、技术证明文件提供复印件） 3、设备质保24个月； |
|  | 14 | 金属浴 | 1台 | 温度控制范围-10℃~100℃ 时间设置最长99h59min 温度稳定性@100℃±0.5℃ 显示精度0.1℃ 升温时间(从25℃升至100℃)≤15min 冷却时间(20℃降至0℃) 25℃～-10℃≤15min（环境温度≤20℃） 25℃～0℃ ≤15min（环境温度＜30℃） 认证机构CE 最大功率200W 外形尺寸(mm)300×220×180 |
| 扩增区 | 15 | 荧光定量PCR仪 （进口产品） | 1台 | 1．工作环境 1.1 工作温度5-31℃ 1.2 工作湿度相对湿度≤80% 1.3 工作电源100–240 VAC, 50–60HZ. 2．功能：可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO 检测及产物特异性分析等多种研究领域。 3．性能与技术要求 3. 1 主要性能 *3.1.1 5色发射滤光片结合5色激发光滤光片。可以升级到通道数： 6色激发光通道和6色检测光通道可自由组合。 3.1.2 适用于多种荧光方法：染料法及探针法； 3.1.3 试剂耗材完全开放，各种科研和临床试剂适用，可使用0.2ml 单管、八联管、96 孔板等 *3.1.4 可独立运行，真正离线操作，内置触摸屏电脑。可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。可支持无外接电脑控制分析。 3.2 主要技术要求 3.2.1 样品容量：96孔0.2ml，可使用标准规格96 孔板、8联管、单管； 3.2.2 加热方式：半导体加热； 3.2.3 反应体系：10-50μl； *3.2.4光源：高能量合金卤素灯或LED光源； *3.2.5 检测器：光敏二极管或者光电倍增管检测器 *3.2.6模块最高升温速率：≥5℃/秒； 3.2.7温控范围：0-100℃、并可设置6个以上温度梯度 3.2.8温度准确性：±0.2℃（温度范围：35℃至95℃）； 3.2.9 温度均一性：±0.4℃（温度范围：35℃至95℃）； 3.2.10 激发/发射波长范围：455-672nm; 3.2.11 灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因； 3.2.12 动态范围：10 个数量级； 3.2.13 显示：彩色触摸屏； 3.2.14 数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能 3.2.15 数据导出：Excel, Word, 或PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF； 3.2.16 染色体结构研究：采用real-time PCR 方法，通过比较核酸酶对基因组DNA 降解作用效果，定量分析染色质结构的方法。真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性； *3.2.17即开即用，免除装机和移机的繁琐检测，和后期的校正。客户可以自行完成移机，随时可以投入使用。也可支持ROX等被动染料校正，检测通道校正可选择（质保期内提供免费校正） 4 配置清单 4.1 主机一台； 4.2 96孔0.2ml模块1个； 4.3 原装品牌计算机（不低于I7，win10 64位正版操作系统）一台及控制分析软件，中文软件一套（仪器运行设置控制及分析）； 4.4 英文软件一套（绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、多板数据比较等功能）; *4.5 正版探针及引物设计软件，可用于PCR引物，RT-PCR引物和Taqman探针的设计和自动测试。 |
|  | 16 | 荧光定量PCR仪 （进口产品） | 1台 | *1.样本通量（孔）：可选择多达3种模块，96孔0.1ml模块、96孔0.2ml模块和384孔0.1ml模块 2.反应体系：96孔0.1ml模块：10-30uL ；96孔0.2 ml模块：10-100uL；384孔模块：5–20 μL *3.温控模块最高升降温速率：9℃/秒 *4.精确数码温控模块：96孔0.1ml和0.2ml模块均支持6个独立的精确数码温控区域，一次实验可运行6个不同温度； 5.热循环系统：Peltier半导体 6.反应运行时间：<30分钟运行 7.线性动态范围：10 logs *8.分辨率：在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异 9.灵敏度：最低 1 拷贝 10.支持的染料：FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™，Mustang Purple,CY5/LIZ,CY5.5等 11.仪器自带存储：不小于10GB，（相当于2000-2500运行文件) 12.光学系统：单一光源激发荧光基团，高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) 13.荧光通道数：96孔模块支持不少于6色激发光通道和6色检测光通道，最多21种荧光组合 14.光学激发检测范围：96孔0.1ml和0.2ml模块：450–680 nm/500–730nm； 15. 数据采集：单一检测器检测整板荧光信号，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 16.互动触摸屏：仪器自带触摸屏，并可查看实时荧光定量PCR实验 *17.云服务平台：基于网络浏览器的云服务平台，可随时随地连接、分析、共享数据 18.数据通信接口：USB， Wi-Fi，云服务平台 19.外围设备：可选配二维码阅读器（通过USB连接） 20.系统配置方式：单机运行，连接电脑，或连接云服务平台 21.分析软件登录途径： Windows™ 10系统的台式机；网络浏览器（在普通PC或Mac™电脑上） 22.程序运行：预先优化的程序或客户自己设计程序；运行程序支持手动暂停；固定的工作流程 23.被动参照染料：软件支持ROX荧光校正去除移液误差 24.MIQE 指南：实时荧光定量PCR标记语言(RDML)导出格式 25.符合21 CFR Part 11要求的标准：无需额外费用（支持电子签名） 26.设备支持开放的试剂盒和耗材 27.基本配置和附件：荧光定量PCR主机1台：96孔0.2ml模块；标配原装进口电脑1台；软件1套；安装验证试剂盒 |
|  | 17 | 超低温冰箱-86℃ | 1台 | 1、体积≥338L，设定温度范围-10°C～-86°C，适用范围在-40°C～-86°C 范围调节 2、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标 报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警）。 3、采用HC制冷系统，对臭氧层“0”损害，温室效应几乎为“0”。 25℃环 温时，单日耗电量≤8Kw.h/24h。具有相关节能报告，获得国家CQC节能环保认证。 4、冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降 低噪音。环温高于20 度时开启2 个风机，环温高于12 度低于20 度时开启一 个风机，环温低于12 度时关闭所有风机 5、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。 6、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效 果好。 7、2 个压缩机， 功率≤1000W 8、LED 显示屏，可显示环温及输入电压。 9、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm。 10、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。 11、标配USB 模块，用于记录箱内设定温度；实际温度；高、低温报警温度； 输入电压；环温等数据，且可保存10 年以上，确保数据可追溯性。 12、具有内置5V冷链供电系统，减少外部布线，安全美观。 13、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。 14、双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。 15、外部尺寸（宽*深*高mm）：812*893*1846 内部尺寸（宽*深*高mm）：465*630*1165 16、质量保证期：整机保修3年。 17、售后：2小时反应，24小时上门。 投标文件商务技术文件中提供各地市县都有售后网点，提供网点名称、地址、联系人、联系方式。 |
|  | 18 | 通讯手机 | 1部 | 屏幕类型：全面屏 出厂系统内核：Android 9.0 操作系统：EMUI 9.1.1 CPU型号：海思 麒麟 810 触摸屏类型：电容屏，多点触控 主屏尺寸：6.59英寸 主屏分辨率：2340x1080像素 屏幕像素密度：391ppi 核心数：八核 摄像头总数:3ge 后置摄像头：4800万像素+200万像 前置摄像头：1600万像素升降式镜头 |
|  | 19 | UPS电源 | 4台 | 1.功率：输入功率：3000瓦，最大输出功率：2400瓦 2.性能：稳压、瞬间断电后能保证设备正常关机，保存数据。 3.负载：2400瓦以内，供电10分钟左右；1200瓦以内，供电20分钟左右 |
|  | 20 | 台式高速冷冻离心机(进口产品） | 1台 | 一、产品性能参数及配置 1.1、保证多种样品离心，温度调节范围不低于-10℃到+40℃； 1.2、转子自动锁定系统，安全便捷，可在3秒内完成转子更换。 1.3、密封吊篮锁定系统，提供最大的生物安全保障，具有第三方生物安全认证。 1.4、智能离心控制系统，自动优化离心的最佳状态。 1.5、电动门锁：机械式和电动式锲合门锁系统兼具优点，具有高度的可靠性，并可选择是否在离心结束时自动开盖。 1.6、离心机后期可增选配碳纤维材质转头，无金属疲劳出现，增强了使用寿命和安全性，防各种化学腐蚀。 1.7、为了保证日常使用时快速调用存储程序，设备程序按键不小于5个。 1.8、离心转速控制：RCF和RPM可随时切换，兼顾不同样品离心需求最大设定值分别不低于25830xg及15200rpm； 1.9、设备角转子最大容量≥6*100ml，增加设备的扩展性。 1.10、预冷功能：室温23℃时，预冷到4℃只需15分钟； 1.11、离心时间：0-9小时99分+连续离心，瞬时离心； 1.12、加速设定：9档；减速设定：10档 1.13、质量认证：CE、第三方生物安全认证。 1.14、配置： 1.14.1、高速冷冻离心机主机 1台 1.14.2、4*400ml水平转头一个（转速≥5000rpm，离心力≥4696xg）一套 含：配套吊篮、密封盖各一套 含：5ml/7ml、10ml/15ml采血管适配器各一套（一次最多可离心5ml/7ml采血管76个、10ml/15ml采血管64个） 二、质保服务及售后要求 2.1、自验收合格之日起，设备整机质保一年。 2.2、生产厂家或代理方技术人员需对操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修。 |
|  | 21 | 鞋套机 | 1台 | 性能特征：菜单操作，定时开关，ABS外壳 适用场合：日常适用于各场合，如实验室，样板房，高档住宅楼等 主要技术规格： 外形尺寸：860*500*380mm 离地高度：15mm 整机净重：20.5kg 使用电压：220v 额定功率：1300w 出膜时间：3秒 成型时间：3秒、 待机功耗：75w 开机预热时间：60秒 耗材容量：>1100次 设计寿命：>30万次 |
|  | 22 | 电脑 | 1台 | 商用办公台式电脑高端主机16G内存加速无光驱Win10 单主机 I5-9400 8G 1T+16G 集显 内存容量：8G 显卡：集成显卡 硬盘容量：1TB HDD 电脑形态：主机+显示器 处理器：Intel i5 用途：商用办公 系统：Windows 10 机箱大小：10L-20L |
|  | 23 | 打印机 | 1台 | 产品类型 黑白激光一体机 双面打印 手动双面打印 最大处理幅面 A4 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大原稿尺寸 A4 进纸盒容量 250张(纸盒)+1张(手动) 出纸盒容量 100张 介质类型 普通纸,厚纸,铜版纸,再生纸,信封,纸标签 介质尺寸 A4,Letter,B5(ISO/JIS),A5,A5(Long Edge),B6(ISO),A6,Executive,16K 介质重量 标准:60－105g/㎡ , 手动:60－163g/㎡ 接口类型 USB 2.0接口 处理器 266MHz 内存大小 32MB 操作面板 10字符×2行 中文液晶显示 打印参数:打印速度 28页/分钟 打印分辨率 HQ1200,600×600dpi 打印机语言 GDI 首页打印时间 <8.5 秒 复印参数:复印速度 28页/分钟 复印分辨率 600×600dpi 连续复印 1-99页 复印缩放 25%-400% 首页复印时间 <10秒 扫描参数 扫描元件 CIS 扫描分辨率 光学分辨率:600*2400dpi,最大分辨率:19200×19200dpi 外观参数 尺寸 409×398.5×267 mm |
|  | 24 | 全自动烘干 洗衣机 | 1台 | 颜色 水晶银 产品类型 洗干一体机 自动化程度 全自动 控制方式 电脑式 开门方式 前开式 排水方式 上排水 显示屏 LED数码显示 内桶材质 不锈钢 箱体材料 渗锌钢板 适用家庭 四口及以上 整机质保年限 3年 水温范围 冷水~90℃ 国家能效等级 1级 变频 预约 无 中途添加衣物 有 特性功能 烘干功能,记忆功能,自动进水,脱水功能,加漂洗,快洗 DD电机 无 童锁功能 有 转速 1400转/分 加热功能 有 自动断电 有 洗衣程序 单脱水 ,混合洗,羽绒服洗等 智能类型 智能APP 断电记忆 支持 产品重量 72千克 洗净比 1.05 电压/频率 220V/50Hz 洗衣容量 10千克 洗涤功率 200瓦 脱水容量 10千克 脱水功率 450瓦 烘干容量 7千克 洗涤噪音 56分贝 标准程序耗水量 56升 标准程序耗电量 0.59度 产品尺寸（宽*深*高） 595x600x850毫米 包装尺寸（宽*深*高） 684x752x962毫米 |
| 实验室环境要求 | 25 | PCR实验室环境工作站 | 1套 | 执行标准 |
|  |  |  |  | 实验室分为两个区域：辅助用房及PCR实验室，辅助用房包含：更衣淋浴间，洗涤间，耗材储存间，样本接收间，污物暂存间及灭菌间，PCR实验室分为三个区域：试剂准备室1间，样本制备区1间、扩增分析室1间，总面积约为170㎡。PCR实验室环境工作站要求中标人应选择具有建筑装修专业承包二级及以上资质和机电设备安装专业承包三级及以上资质的单位进行施工，设计应选择具有相应设计资质的单位进行设计。 一）技术标准和总体要求 1、工程技术标准要求： T/CECS661-2020《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》 GB50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》 GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50591-2010 《洁净室施工及验收规范》 GB19489-2008 《实验室生物安全通用要求》 WS233-2017《病原微生物实验室生物安全通用准则》 建标 127-2009《疾病预防控制中心建设标准》 《临床基因扩增检验实验室设置标准》卫医 发[2002]10号 及其他国家现行的标准和规范。 2、施工范围： 2.1 建筑装饰装修系统、净化空调及排风系统，强电系统等。 二）深化设计方案基本要求 1. 保证PCR实验室工程质量，功能流程合理、流程走向分明，有利于减少交叉感染，有效地组织空气净化系统，满足洁净质量。确保工程符合有关规范和验收标准。洁净要求：试剂准备室，样本制备区、扩增分析室为10000级及准备（缓冲）间 100000 级，其余辅房为清洁区域。 2. PCR实验室的设计、设备、建筑装饰装修、材料、材质等应考虑经济、 实用、满足功能要求、后期运行费用低廉维修方便等因素。 3. 遵循的原则：技术先进、造价经济、质量可靠、使用寿命长、操作维修方便、满足国家相关规范的要求。 三） PCR实验室净化空调工程设计及技术要求： 3.1 PCR实验室的压差梯度 试剂准备室为10pa,缓冲间为10pa,样本制备区-10pa,缓冲间为-5pa,扩增产物分析室为-15pa,缓冲间为-5pa，保证压力递减，有利于减少交叉感染。 3.2 空调系统配置要求： 3.2.1 PCR实验室区域共用一台净化全新风机组，试剂准备室及缓冲间共用一台净化排风机组；样本制备区及缓冲间共用一台净化排风机组；扩增分析室及缓冲间配置一台净化排风机组。排风机与机组进行联动控制，排风机先于机组开启，后于机组关闭。辅房区域配制各房间配置风机盘管控制房间温度。 3.2.2 PCR实验室、缓冲间等其它须设置独立排风系统的地方均设置排风系统，经粗效过滤后排出。 3.2.3 风管支管采用定风量调节阀进行控制。 3.2.4 PCR实验室排风系统采用定风量调节阀进行控制。 3.3 PCR实验室的气流组织 整体要求： 针对本项目空调系统“隔离” 的特点， 空调净化系统主要保证各功能区之间维持一定的负压差， 并使空气在负压差的作用下按一定的压力梯度形成定向的气流组织。压力梯度是使形成有序的压力差值， 保证空气形成定向气流，阻止空气外溢。 3.3.1 PCR实验室及其缓冲间设置高效送风口及排风口，气流组织均采用顶送风下侧全排风；高效送风口的高效过滤器的过滤效率均为 H14，排风口均采用高效过滤器。 3.3.2 所有下侧排风口洞口下边离地面不应低于 0.1m。 3.3.3 PCR实验室必须采用符合国家标准的洁净专用送风口。 3.4 PCR实验室的空调配置 3.4.1 空调系统 新风机组：风量4000m3/h，制冷量9.6kw，制热量10.56kw； 排风机：风量500m3/h； 排风机：风量2000m3/h； 排风机：风量2500m3/h； 风机盘管：FP-68,制冷量4.4kw, 3.4.2 本工程的送风采用净化机组，新风入口处设置手动密闭风阀；机组可采用定向风量控制，保证冬季室内温度达到 18℃-26℃，夏季室内温度达到 22℃-26℃。 3.4.3 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。 3.4.4 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸功能，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与排水管道相接。 3.4.5 机组内各级空气过滤器前后应设置压差计，测量接管应通畅，安装严密。 3.4.6 空调机组箱体的密封可靠。箱体采用良好的密封结构，且机组在保持国标要求测试条件正压 700Pa 静压或负压 400Pa 静压下漏风率测试小于 0.1%。 3.4.7 箱体采用双层结构、无冷桥内框架设计；机组骨架及面板的保温隔热效果好，双层面板的中间夹以足够厚的阻燃型无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≥48kg/m³，箱板厚≥25mm。 3.4.8 机组骨架及面板强度高，机组在最大静压下， 面板和框架应能承受持久的扭曲但不产生永久变形。强度需达到 D1 级或满足标准执行GB/T 14294-2008 的要求，而且机组在 1000Pa 正压/负压测试时箱体变形量≤1mm/m。 3.4.9 过滤器： （1） 空气处理设备留有检修及更换过滤器的空间，方便拆卸更换。 （2） 通过过滤器的表面风速不超过过滤器制造厂商建议的断面风速，过滤器的进风断面风速均匀度应大于 85%。 3.4.10 表冷器盘管具备专业的盘管选型软件， 确保生产的表冷器在温湿度控制精度方面满足使用要求，冷凝水盘采用 304 不锈钢板材质制作，减少细菌滋生。 3.4.11 所有机组的风量、制冷量、制热量、风机功率严格按规范设计。 3.5、 空调系统设备： 3.5.1 消声器或消声部件的用材：耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘，为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。 3.5.2 净化空调中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、 不长菌的材料制作，成品无刺激味。 3.5.3 排风机组采用高效静音风机箱，排风机组可实现变频控制。 3.5.4 新风口需安装新风百叶及初效过滤器；PCR实验室和必要的辅助用房均设置专用排风柜系统，排风系统内设置高效过滤器、定风量阀、止回阀及密闭阀， 出口处均设防雨百叶。排风机与对应的空调机组及室内病房门联动。 3.5.5 各净化空调系统通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口和回风口；冷热水管道按照规范还需要配置冷热水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等。 3.5.6 所有净化空调和风管及风管附件，除满足一般通风空调系统的规范要求外，还必须满足净化空调的特殊要求，风管材料采用优质镀锌钢板制作（符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002），法兰连接，每隔一段距离设置检查口及清扫口，保温材料采用难燃橡塑保温材料。 3.6 空调自控系统 3.6.1 采用多功能控制器，温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、模拟比例调节阀、变频器等暖通自控设备对PCR实验室各区域送风、排风、回风系统的风量、风压、梯级压力压差及温湿度进行系统化多点控制和显示。 3.6.2 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和实验室内远程控制的功能需求。 3.6.3 控制室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能： ①机组启、 停； ②值班运行/全风量运行转换； ③温度的设定； ④室内温、 湿度的显示； ⑤机组启、 停指示； ⑥机组值班状态指示； ⑦机组运行指示； ⑧机组故障指示； ⑨过滤器堵塞报警指示； ⑩正负压转换控制及指示（仅正负压转换房间有此要求） 。 3.6.4 机房控制柜内还应实现以下的控制功能： ①室内控制面板实现的全部功能 ②风机运行频率显示； ③过滤网堵塞报警、 缺风保护报警、 风机运行情况及过载报警、 排风 机运行状态显示、 加湿器运行状态和故障显示等； ④手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定； ⑤冷热水调节阀、 加湿器和电加热器工作状态； ⑥试灯和功能切换； ⑦各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。 3.7 设备、材料及整体方案 PCR实验室配置的箱、柜、盘、池、架等制作工艺要求完整严密，拼接平整，安装牢固，经久耐用。 3.8 空调系统测试及要求 3.8.1 项目交付时， 施工方邀请检验权威机构对PCR实验室工程有关项目进行测试。 3.8.2 测试项目为： 静压差、 送风量、 新风量、 温度、 相对湿度、 噪声、 洁净度、 照度、 室内各区域气流梯度等。 四）PCR实验室建筑装饰装修要求： 4.1 PCR实验室的建筑装饰装修应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总体原则。内与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。 4.2 墙体： 4.2.1 墙体选用耐清洗、耐碰撞、阻燃、隔音、保温以及防潮、防锈的钢板厚度≥0.426mm 净化彩钢板制成防菌墙面，用净化专用型材连接，墙体平整达到气密效果。 4.2.2 走廊阳角处安装 PVC 防撞护角到顶。 4.3 吊顶 4.3.1 整个区域吊顶全部选用耐清洗、耐碰撞、阻燃、隔音、保温以及防潮、防锈的钢板厚度≥0.426mm 净化彩钢板制成可上人形防菌顶面，用净化专用型材连接，顶面平整达到气密效果。 4.3.2 吊顶与墙面，墙面与墙面，墙面与地面连接无死角。 4.4 地面 4.4.1 除湿区外的所有地面均选用阻燃、防滑、防潮、防霉、防菌、耐磨、耐腐蚀、易清洗、不易起尘、不开裂防静电、防碘的 2mmPVC胶地板卷材材料制作，铺设 PVC 地板前需对地面做自流平处理。 4.4.2 墙面下部踢脚必须与地面成一整体，踢脚与地面交界处的阴角必须做成 R≥40mm 的圆角；其它墙体交界处的阴角做成小圆角；地面和墙面交界处进行圆弧爬墙处理，与墙面接缝处齐平或凹于墙面不做压边处理。 4.4.3 所有材料接缝均为热熔焊接。 4.5 门、窗 4.5.1 设置3台传递窗600*600*600,材质：不锈钢，带机械互锁功能，内置紫外线灭菌灯。 4.5.2 所有门门体均采用钢板制作，不锈钢包边；其中缓冲区的门带互锁功能，加装闭门器。 4.5.3 PCR实验室均应采用气密封门，所有外窗均应采用断桥铝钢化玻璃。 五）PCR实验室强电工程设计和施工要求 5.1 本系统采用三相五线制 TN-S 系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式（室外双电源部分由业主方完成）。所有用电设备的电气接线的电缆（线）的绝缘必须采用助燃材料。 5.2 照明选用嵌入式气密封 LED 照明灯盘，禁用普通灯盘代替。 5.3 总配电柜由采购人负责到位，之后的配电箱、桥架和所有电线、电缆、照明灯具、插座、开关等，全套电气工程由中标方设计、供货、安装。 六）给排水系统 6.1、给水管采用PPR管，排水管采用UPVC管，由施工方负责。排水需过滤杀菌后排放。 6.2、区域内所有刷手池及洁具的采购及安装，由施工方负责。 6.3、新增洗手盆位置需要重新开挖上下水管沟，铺设管道。 七）PCR实验室的检测及验收 PCR实验室具体方案投标人可勘察现场自行设计，实验室安装完成后需要经河南省相关部门验收通过。 |

      - 需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定的证明材料和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）。

- 投标文件资格证明文件格式

特别提醒：请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，印刷（包括相关证明材料的复印件）清晰可辩，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到等后果，均由投标人自行承担。

投标文件资格证明文件封面格式：

（正本或副本）

（项目名称）

项目编号：

交易编号：

投 标 文 件

（资格证明文件）

采购人：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

目  录

资格证明材料

    - 提供有效的“设立登记证书”，原件资格审查时核查（提供电子营业执照的可不提供原件）；

“设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

    - 提供投标截止时间前近六个月任意一个月税务机关出具的依法缴纳增值税和企业所得税的凭据，或企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明（正常纳税证明出具日期在投标文件提交截止时间前30天以内，详见格式）。

依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

    - 社会保险：

  - 提供投标截止时间前近六个月任意三个月（新成立企业不足三个月的，提供自企业成立以来的）单位依法缴纳社会保险的证明材料；

  - 提供投标人为委托代理人依法缴纳社会保险的证明材料和劳动合同（如法定代表人参加投标的无需提供该项）。

依法不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

    - 财务状况报告:提供经政府审计部门或会计事务所审计的2019年度财务审计报告（新成立企业不足一年的，提供最近一个月的财务报表。提供财务审计报告的：至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的资信证明（由银行出具资信证明的，出具时间距开标不超过一年），原件资格审查时核查。

5.本项目采购电脑、打印机产品提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

6.供应商是生产商的须提供相关有效的《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》；供应商是经销商的需具有有效的《医疗器械经营许可证》，进口产品出具制造商或者其指定总代授权委托书。（不属于医疗器械的投标产品，不需要提供）；

7.投标人开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（详见格式）；

8.具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（详见格式）；

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（详见格式）；

10.投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录（提供无行贿犯罪记录承诺书，详见格式）；

11.提供经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过二年，如2018年10月1日出具的信用报告，信用报告上未体现有效期的，有效期截止2020年9月30日）信用报告，且信用等级达到A级及以上，原件资格审查时核查）；并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料（提供原件或复印件或网页打印件等）；

12.提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自招标公告发布之日起至开标时间前一天止）；

13不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单（以采购人、采购代理机构在投标文件提交截止时间当日的查询结果为准，该条资料投标文件中无需提供）；

注：所有要求“原件资格审查时核查”的，投标文件资格证明文件中均需附复印件并加盖投标人公章，未提供原件或原件与复印件不一致的视为无效投标。

投标人开标前三年内在经营活动中无重大违法记录

的书面声明

致：（采购人）

我公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录。若发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法行为记录，我公司投标无效，并承担由此造成的一切后果。

特此声明。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

时间：     年   月   日

注：如有请将以上相关资料附后。

具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

时   间：  年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必须的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

时   间：  年   月   日

无行贿犯罪记录承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方在   （项目名称）   招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年月日

企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明

说明：1.格式由投标人企业所在地的税务机关拟定，正常纳税证明中必须体现依法纳税时间区间不少于6个月，新成立企业不足6个月的自企业成立之日起（正常纳税证明出具日期在投标文件提交截止时间前30天以内）。

2.按照本章“资格证明材料”中的要求提供纳税凭据的无需提供该证明。

- 投标文件商务、技术证明文件格式

特别提醒：请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，印刷（包括相关证明材料的复印件）清晰可辩，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到等后果，均由投标人自行承担。

投标文件商务、技术证明文件封面格式：

（正本或副本）

（项目名称）

项目编号：

交易编号：

投 标 文 件

（商务、技术证明文件）

采购人：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

目  录

      - 投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为              项目（交易编号：       ）的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

      - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

      - 我公司同意按招标文件中的规定，认定本项目投标有效期为日历天。

      - 完全接受和满足本项目招标文件中的规定，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

      - 投标人和其法定代表人及其委托代理人没有行贿犯罪行为。

      - 如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担一切相关责任。（如提供样品）

与本投标有关的一切往来通讯请寄

地址：                     电话：

电子邮箱：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：     年      月     日

      - 承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为           项目（交易编号：           ）的投标人，现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中，我公司存在下列情形之一的，自愿向采购人缴纳应缴的投标保证金人民币64000元，由采购人没收，因此产生的一切后果和责任由我公司承担，我公司放弃对此提出的任何异议和权利：

（1）在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）如我公司中标，除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我公司不与采购人签订合同的；

（4）我公司与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：年月日

      - 招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：         ，交易编号：      ）采购中若获中标，我们保证在中标结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以现金形式一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：     年      月     日

      - 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

      - 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 交易编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： ¥： |
| 质量标准 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量保证期 |  |

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

      - 报价明细表

项目名称：                                                交易编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 涡旋振荡器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 可移动紫外消毒车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生物安全型高压灭菌器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 生物安全柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 微型低速离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 单道可调量程移液器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 单道可调量程移液器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 单道可调量程移液器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 单道可调量程移液器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 全自动核酸提取仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 全自动核酸提取仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 金属浴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 荧光定量PCR仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 荧光定量PCR仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 超低温冰箱-86℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 通讯手机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | UPS电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 台式高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 鞋套机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电脑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 打印机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 全自动烘干 洗衣机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PCR实验室环境工作站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上所投产品的价格中均包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、附件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

      - 商务响应表

项目名称：                                        交易编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

2、商务要求包括：招标文件第四章中的“商务要求”的内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

      - 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：     性别：    年龄：    职务：

系                        （投标人名称）营业执照注册号：           的法定代表人。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

投标人名称（全称并加盖公章）：

年   月   日

注：附法定代表人身份证（正反两面）复印件。

      - 授权委托书

本人          （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   年   月   日至   年   月   日

代理人无转委托权。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人委托代理人（签字）：

日      期：　　年　　月　　日

注：附委托代理人身份证（正反两面）复印件，法定代表人参与投标的可不提供授权委托书。

      - 技术响应表

项目名称：                                             交易编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规格要求 | 投标货物实际技术规格 | 响应/ 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人必须如实填写上表。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

      - 反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在                                     招标活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年   月   日

      - 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为                     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加                单位的                        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假。将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日 期：

说明：非小型、微型企业无需填写、递交该声明。

      - 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。

      - 招标文件要求的以及供应商认为应该提供的其他材料。

- 评标方法和评标标准

一、评标方法

- 评标委员会将按照招标文件的规定，只对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较，投标文件的评价采用综合评分法。

- 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标委员会将按照评标标准分别进行独立评审。

- 本项目将对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。计算公式如下：评标价=投标人报价×（100%- 6 %）。

注：1.小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的认定见第四章采购需求;

2.投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

二、评标标准

| 序号 | 评分标准 | 评分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（35分） | 投标报价 35分 | 满足招标文件要求且价格最低的报价（含小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位评标价）为评标基准价，其价格分为满分（即35分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／报价) ×价格权值（35分）。 |
| 2 | 技术部分评分标准（43分） | 技术指标响应(18分） | 投标人所投核心产品的投标参数优于招标文件采购清单中加“*”项技术指标的每一项得1.5分，满18分。 |
|  |  | 项目实施方案（10分） | 1.根据投标供应商提供的实施方案的完整性和合理性，风险、质量和进度控制，跟踪响应，组织协调，安全监督等由评委分三档，一档5分，二档3分，三档1分；缺项者0分。 2.根据投标人提供本项目的关于交货期总体要求、实施阶段人员配备合理性、制定满足现场需要的进度计划表由评委分三档，一档5分，二档3分，三档1分；缺项者0分。 |
|  |  | 售后服务（15分） | 1、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于12小时，维修和更换时间小于24小时，提供售后服务计划得2分，售后服务计划较完善合理得5分，售后服务计划完善合理得10分，未提供的不得分。 2、具有明确的培训内容、计划合理得5分，未提供的不得分。 |
| 3 | 综合部分评分标准（22分） | 产品厂商综合实力（12分） | 1、核心产品具有配置结核耐药项目结果判读软件，拥有软件著作权证书者，得6分（投标文件商务、技术证明文件提供复印件）； 2、核心产品生产厂家具有实用新型专利证书和发明专利证书者得6分（投标文件商务、技术证明文件提供复印件）； |
|  |  | 企业业绩（10分） | 投标人具有2017年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一份得5分，满分10分。（以中标通知书或签订合同为准）（投标文件商务、技术证明文件提供复印件，未提供者不得分）。 |

注：1.评分办法中所要求的所有证明材料均需按要求附投标文件商务、技术证明文件中，否则不得分。

2.评分分值及计算结果精确到小数点后二位，二位以后四舍五入。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。

4.评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应招标文件要求的投标人进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术及服务部分得分由高到低）顺序排列。